## Prijenosni UZV
Prilog 1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NARUČITELJ: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina, OIB: 17813384799
PREDMET NABAVE: UZV UREĐAJ
Evidencijski broj nabave: 33/22
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE)
1. | Prijenosni UZV uređaj sa konveksnom sondom Naziv proizvođača (navesti): Naziv modela (navesti):
1.1. | Operativni sustav otvorenog koda (tzv. open source)
1.2. | Ultrazvučna aplikacija dostupna za besplatno preuzimanje na neograničen broj uređaja
1.3. | Generator snopa i obrada signala integrirani u ultrazvučnoj sondi
1.4. | Podržava rad s min. linearnim, konveksnim i sektorskim sondama
1.5. | Podržava kliničke aplikacije min.: abdomen, pluća, žučni mjehur, ginekologija i opstetricija
1.6. | Podržani načini rada min.; 2D, upravljivi Color Doppler, harmoničko oslikavanje, M-mode
1.7. | Min. 65.000 digitalnih procesnih kanala
1.8. | Dinamički raspon min. 170 dB
1.9. | Min. 256 tonova sive skale
1.10. | Automatska optimizacija slike primjenom algoritama za višesmjerno oslikavanje, "speckle" redukciju i kontinuirano adaptivno TGC podešavanje. Automatsko fokusiranje snopa sukladno odabranom tipu pregleda.
1.11. | Akvizicija min. 75 sličica u sekundi s automatskom prilagodbom brzine prikaza
1.12. | DICOM 3.0 ili jednakovrijedno, s min. sljedećim funkcijama: slanje, potvrda pohrane, radna lista
1.13. | Pohrana i slanje podataka u video (mp4 ili avi ili wmv) i slikovnom (png ili jpg ili bmp) formatu
1.14. | Anonimizacija podataka pacijenta
1.15. | Integriran telemedicinski modul s min. funkcijama: - simultani prijenos žive UZV slike i video slike s kamere uređaja (prednje ili stražnje) - tekstualna komunikacija u obliku poruka - razmjena datoteka - označavanje područja interesa s markerima na obje strane konferencijske veze
1.16. | Kriptirani prijenos podataka na zaštićenim serverima, HIPAA kompatibilno ili jednakovrijedno
1.17. | Bežično povezivanje na mrežu
1.18. | Bežično zrcaljenje slike uređaja na vanjski zaslon
1.19. | "Multitouch" korisničko sučelje s upravljanjem gestama, veličina zaslona min. 10,1"
1.20 | Zaštitno kućište zaslona s čičak trakom i rotacijskim zglobom za nošenje i olakšanu manipulaciju
1.21. | Opcija prikaza slike na cijeloj površini zaslona
1.22. | Autonomija skeniranja na jednom punjenju baterije min. 3h
1.23. | Podržan unos podataka putem bar-kod skenera
2. | Ultrazvučne sonde
2.1. | Konveksna sonda
2.1.1. | Izbor povezivanja USB micro i USB C tipom kabela
2.1.2. | Radna frekvencija u min. rasponu 2-5 MHz
2.1.3. | Min. 128 kristalnih elemenata
2.1.4. | Širina snopa min. 66°
2.1.5. | Masa UZV sonde maks. 140g
3. | Jamstvo
3.1. | Jamstvo 60 mjeseci od primopredaje UZV uređaja, odnosno potpisa primopredajnog zapisnika
ZA PONUDITELJA:
M.P. ____________________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)
_________________________________
(mjesto i datum)